廣東協禾醫業有限公司

Guangdong Harmonic Medical Co., Ltd.

Стоматологический бесщёточный электрический мотор

Руководство пользователя

MERCURY STAR 600EM

Версия No…..

Содержание

- Инструкции для пользователя	3

- Безопасность и предупреждения	4

- Внешний вид	6

- Технические характеристики	6

- Установка	7

- Руководство по работе	8

- Техническое обслуживание, ремонт, очистка	9

- Маркировка	9

- Комплектация	10

- Стерилизация, дезинфекция	10

- Гарантийные обязательства	10

- Порядок осуществления утилизации и уничтожения	10

- Упаковка	11

- Перечень международных нормативных документов/стандартов	11

Контактная информация	12

# Инструкции для пользователя

  - Руководство пользователя

Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство, чтобы избежать неправильное использование и уберечь изделие и пользователя от повреждений.

  - Целевой пользователь

Данное изделие предназначается для стоматологов и персонала с медицинским образованием.

  - Описание символов

Следующие символы могут встречаться в данном руководстве и на лейбле изделия или на его аксессуарах. Некоторые символы обозначают соответствие стандартам при использовании изделия.

Данное медицинское изделие соответствует Директиве ЕС «о медицинских изделиях» 93/42/EEC..

Дата производства.           Производитель

IPXO	Оборудование общего назначения

IPXI	Брызгозащищенный вид оборудования         Используется только в помещении

～	Переменный ток

SN	Серийный номер          Примечание

Тип B рабочая часть

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ: Не утилизировать данное изделие, как

неотсортированные бытовые отходы. Необходимо собирать данные отходы отдельно от остальных согласно специальным требованиям по утилизации.

Обратитесь к руководству / буклету

  - Классификация

    - Оборудование Класса II;

    - Рабочие части Типа B.

  - Назначение медицинского изделия

Для подачи движущей мощности к наконечнику бормашины в стоматологической диагностике, при лечении и операциях в госпиталях и клиниках ротовой полости.

  - Условия применения

Используется в медицинских учреждениях.

  - Область применения Стоматология.

  - Потенциальный пользователь

Изделия могут использовать только стоматологи и квалифицированный стоматологический персонал, изучивший руководства по использованию.

  - Показания

Используется для подачи движущей мощности к наконечнику бормашины.

  - Противопоказания Отсутствуют. 1.11.Побочные действия Не выявлены.

1.12. Риски применения медицинского изделия

В процессе анализа рисков был сделан вывод, что это изделие с низким риском и что любые существовавшие риски были устранены посредством испытания безопасности, правильного подбора материалов, и инструкций по использованию. Это подтверждается несколькими годами рыночного опыта с минимальными жалобами и отсутствием серьезных травм. Кроме того, медицинские исследования, выполненные с применением устройства, не обнаружили серьезных травм и показали высокий уровень успешности. Таким образом, изделие безопасно.

# Безопасность и предупреждения

  - Общая информация

Перед каждым использованием пользователь должен убедиться в том, что изделие исправно и используется в правильных условиях.

Данное изделие спроектировано для использования в стоматологии, к работе с ним может быть допущен только медицинский персонал. Любое другое использование не допускается.

  - Целевое назначение

«Целевое назначение» включает следующие инструкции по использованию и гарантию того, что все проверочные и сервисные работы были выполнены.

    - Установка, доработки, настройки, изменения или ремонт должны производиться квалифицированным техником. Обязательно перед установкой оборудования убедитесь в квалификации медицинского техника или дистрибьютора, который предлагает вам товар. В случае если все выше описанные действия были выполнены техником без лицензии, то производитель снимает все гарантийные обязательства по изделию.

    - Работа с изделием должны выполняться в соответствии с данным руководством.

    - Работы по чистке и обслуживанию изделия необходимо выполнять в соответствии с данным руководством.

  - Предупреждения

    - Не утилизируйте изделия, которые используют электричество, как бытовые отходы, используйте специальные методы по утилизации или службы по утилизации данных изделий. Свяжитесь с местными управляющими органами для получения информации относительно служб п утилизации данных изделий. В случае если изделия, которые используют электричество, были утилизированы вместе с бытовыми отходами, существует риск того, что может произойти утечка опасных веществ в грунтовую воду и попасть в пищу, что может в свою очередь нанести вред здоровью.

    - Изделие не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся анестезирующих смесей с воздухом или с кислородом или закисью азота.

    - Пользователю запрещается пытаться снять наконечник до полной остановки мотора.

    - Запрещается смазывать микромотор маслом, нельзя чтобы масло попадало внутрь микромотора.

    - Запрещается использовать химические дезинфицирующие свойства.

# Внешний вид

Рис.2 Микромотор

Рис.1 Рабочий блок вид спереди	Рис.3 Соединительный кабель микромотора

Питание вкл/выкл

Разъем для шланга с мотором

Переходник для адаптера

Рис.4 Рабочий блок вид сзади

# Технические характеристики

Система	Система векторного управления

Тип:	Бесщеточный мотор

Скорость вращения:	2,000 – 40,000 об/мин

Крутящий момент: --------------------------	3.4Нсм

Мощность на входе	Переменный ток 230В, 50/60 Гц

Габариты мотора	φ22×L71мм

Вес мотора:

Шум:

67 гр.

＜60дБ

Источник света	Светодиод (белый свет)

Количество фаз:

Мощность:

3

60 Вт

Высота оси вращения: ---------------------	46.3 мм

Тип оси:	Асинхронные

Габариты рабочего блока	Д140.00 x Ш123.00 x В55.00 мм

Общий вес нетто: --------------------------	950.00 гр.

| Соединительный кабель микромотора |
| --- |
| Длина | Не более 1000 мм |
| Масса | 200 г |
| Адаптер |
| Длина | 180×220 мм |
| Масса | 200 г |
| Герметичная крышка |
| Габариты | 100×180 мм |
| Масса | 300 г |

# Установка

  - Условия транспортировки, хранения и эксплуатации Температура рабочей среды	40 ~ +70 Со

Относительная влажность	10% ~ 100%

Атмосферное давление	50Кпа ~ 106Кпа

  - Способы установки:

Шаг 1: Разместите Рабочий блок на столике врача стоматологической установки, затем присоедините 4-х канальный кабель для наконечника к разъему для кабеля с наконечником сзади Рабочего блока.

Шаг 2: Соедините кабель микромотора с микромотором, затем присоедините кабель микромотора к разъему для кабеля сзади Рабочего блока. Микромотор разместите в держателе для наконечников стоматологической установки.

Шаг 3: Подключите адаптер к Рабочему блоку и включите питание.

Шаг 4: После того, как питание включено, вынимайте микромотор из держателя, микромотором можно управлять с педали управления стоматологической установки. Метод работы такой же, как и с воздушным мотором.

Примечание: педаль управления не входит в конфигурацию устройства, педаль управления является базовым предметом для любой стоматологической установки. По наличию педали управления консультируйтесь у производителей стоматологических установок.

# Руководство по работе

Маркировка и функции каждой кнопки на рабочей панели:

Рис.5 Рабочая панель

  - Нажмите на подачу воздуха на педали управления стоматологической установки, микромотор запустится и загорится световой индикатор; нажмите на подачу воды на педали управления стоматологической установки, запустится подача воды на микромотор.

  - Нажмите на кнопку уменьшить или увеличить скорость, таким образом, вы уменьшите или увеличите скорость.

  - Нажмите на кнопку реверс для переключения направления вращения. Зеленый индикатор под кнопкой означает, что включено направления вращения вперед, красный индикатор означает, что включено направление вращения назад.

Предупреждение: Никогда не пытайтесь поменять направление вращение мотора, когда он работает.

  - Всего можно применить 3 вида настройки коэффициента вращения 1:5, 1:1 и 16:1. Когда хотите поменять коэффициент вращения, нажмите на нужную вам кнопку, выбранный коэффициент отобразится на мониторе, а выбранная кнопка должна загореться подсветкой.

# Техническое обслуживание, ремонт, очистка

  - Техническое	обслуживание	и	ремонт	может	выполнять	только подготовленный квалифицированный персонал

  - В ежедневное обслуживание входит чистка мотора в конце рабочего дня дезинфицирующим		спиртосодержащим	раствором,	содержание	спирта	в растворе не более 2,5% по АДВ. Перед чисткой используйте герметичные крышки на передней и задней части мотора (как на рисунке ниже). Предупреждение:	Запрещается	использование	пергидроля	или		похожих дезинфицирующих средств. Запрещается смазывать мотор маслом или другими любрикантами, это неисправно приведет к последующей поломке мотора, который не будет подлежать гарантийной замене.

  - После длительного использования рекомендуем производить замену съемных резинок и прокладок.

Примечание: Мотор нельзя стерилизовать в автоклаве, так как данный метод стерилизации негативно сказывается на продолжительности жизни мотора, а проводка внутри мотора может прийти в негодность.

Рис.6 Место крепления герметичных крышек

# Маркировка

# Комплектация

Стоматологический бесщёточный электрический мотор в комплекте: Микромотор:	1

Рабочий блок:	1

Соединительный кабель микромотора	1

Адаптер:	1

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

# Стерилизация, дезинфекция

Устройство поставляется не стерильным и не требует дезинфекции перед применением.

# Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам, при условии соблюдения требованиям эксплуатации, транспортировки и хранения.

- Порядок осуществления утилизации и уничтожения

Медицинское изделие необходимо утилизировать в соответствие стребованиями действующего законодательства (в том числе по СанПиН 2.1.7.2790-10).

# Упаковка

Каждый компонент упакован в индивидульную упаковку из полиэтилена и помещен в транспортную картонную коробку. Стенки транспортной упаковки проложены пенополиуретановыми вставками для амортизации при транспортировании.

# Перечень международных нормативных документов/стандартов

| EN ISO 13485: 2012 | Медицинские изделия- Системы управления качеством- Требования к регуляторным целям |
| --- | --- |
| EN ISO 14971: 2012 | Медицинские изделия- Применение управления рисками к медицинским изделиям |
| EN 1041:2008+A1: 2013 | Информация, предоставляемая производителем медицинских изделий |
| EN ISO 15223-1:2012 | Медицинские изделия – Обозначения, которые должны использоваться на ярлыках медицинских изделий, маркировке, и информация, которая должна быть предоставлена- Часть 1: Общие требования |
| EN 980:2008 | Обозначения для использования в маркировке медицинских изделий |
| EN 60601-1:2006+A1:2013 | «Медицинское электрооборудование - Часть 1: Общие требования к базовой безопасности и основным эксплуатационным качествам» |
| EN 60601-1-2:2007 | «Медицинское электрооборудование - Часть 1-2: Общие требования к базовой безопасности и основным эксплуатационным качествам- Дополнительный стандарт: Электромагнитная совместимость- Требования и испытания» |
| EN 62304:2006+A1:2015 | Программное обеспечение медицинского изделия- Процессы жизненного цикла программного обеспечения |
| EN 60601-1-6:2010+A1:2015 | «Медицинское электрооборудование - Часть 1-6: Общие требования к базовой безопасности и основным эксплуатационным качествам- Дополнительный стандарт: Удобство использования» |

# Контактная информация

## Производитель данного изделия:

Guangdong Harmonic Medical Company Ltd Гуандун Гармоник Медикал Ко., Лтд

Юр. адрес: The Third Floor A, Building Nan, No. 9 of North Park East Road, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China, 528225

Адрес производства: The Third Floor A, Building Nan, No. 9 of North Park East Road, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China, 528225

Тел.: +86 757 85853030	Факс: +86 757 85853030

112

# Text boxes

Рабочая панель

Разъем для шланга с наконечником

Индикатор скорости

Скорость

Реверс

Скорость выше

Скорость ниже

Дисплей

Память

| Коэффициент | Диапазон скорости передающейся на бор (об/мин) |
| --- | --- |
| 16:1 | 125~2,500 |
| 1:1 | 2,000~40,000 |
| 1:5 | 10,000~200,000 |

Герметичная крышка

Герметичная крышка